РОССИЯ

ЗАО "БАСБОР"

МАНОМЕТРЫ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДИСТАНЦИОННЫЕ ЭДМУ

ПАСПОРТ

ФАКС.411221.001 ПС

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Манометры электрические дистанционные ЭДМУпредназначены для дистанционного контроля избыточного давления жидкостей в системах топливоподачи, смазки и охлаждения двигателей внутреннего сгорания, а также могут быть использованы в других системах, где требуется дистанционный контроль избыточного давления неагрессивных жидкостей и газов.

Манометры ЭДМУ состоят из приемника давления и указателя.

2  ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1  Верхний пpедел измеpений, кгс/см2 ____________________________

2.2  Нанряжение питания постоянного тока, В                                      27

2.3 Предел допускаемой основной погрешности, в % от верхнего

предела измерений                                                                                         ± 4

2.4 При комплектовании манометров у потребителя из получаемых

раздельно приемников и указателей, предел допускаемой основной

погрешности манометра  ± 6 % от верхнего предела измерений.

2.5 Температура окружающего воздуха,°С:

для приемника давления от минус 60 до плюс 75

для указателя давления от минус 60 до плюс 60

2.6 Относительная влажность окружающего  воздуха при 35 С°, %      95

2.7 По защищенности от воздействия окружающей среды указатель должен иметь степень защиты IP53, а приемник - IP55 по ГОСТ14254.

2.8 Сумарная масса драгоценных материалов и цветных металлов:

| Наименование материала | Указатель | Приемник | ШГ-15 | Кольцо крепежное | Штепсель ШПЛМ-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Серебро, г | 0,046 | 0,046 | - | - | 0,146 |
| Алюминий и алю- миниевые сплавы, г | 100 | 94,5 | 19,2 | 28 | 30 |
| Медь и сплавы на медной основе, г | 59 | 130 | 14 | 4 | 40 |

2.9 Масса индикаторов должна быть не более 1,1 кг.

РОССИЯ

ЗАО "БАСБОР"

МАНОМЕТРЫ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДИСТАНЦИОННЫЕ ЭДМУ

ПАСПОРТ

ФАКС.411221.001 ПС

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Манометры электрические дистанционные ЭДМУпредназначены для дистанционного контроля избыточного давления жидкостей в системах топливоподачи, смазки и охлаждения двигателей внутреннего сгорания, а также могут быть использованы в других системах, где требуется дистанционный контроль избыточного давления неагрессивных жидкостей и газов.

Манометры ЭДМУ состоят из приемника давления и указателя.

2  ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1  Верхний пpедел измеpений, кгс/см2 ____________________________

2.2  Нанряжение питания постоянного тока, В                                      27

2.3 Предел допускаемой основной погрешности, в % от верхнего

предела измерений                                                                                         ± 4

2.4 При комплектовании манометров у потребителя из получаемых

раздельно приемников и указателей, предел допускаемой основной

погрешности манометра  ± 6 % от верхнего предела измерений.

2.5 Температура окружающего воздуха,°С:

для приемника давления от минус 60 до плюс 75

для указателя давления от минус 60 до плюс 60

2.6 Относительная влажность окружающего  воздуха при 35 С°, %      95

2.7 По защищенности от воздействия окружающей среды указатель должен иметь степень защиты IP53, а приемник - IP55 по ГОСТ14254.

2.8 Сумарная масса драгоценных материалов и цветных металлов:

| Наименование материала | Указатель | Приемник | ШГ-15 | Кольцо крепежное | Штепсель ШПЛМ-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Серебро, г | 0,046 | 0,046 | - | - | 0,146 |
| Алюминий и алю- миниевые сплавы, г | 100 | 94,5 | 19,2 | 28 | 30 |
| Медь и сплавы на медной основе, г | 59 | 130 | 14 | 4 | 40 |

2.9 Масса индикаторов должна быть не более 1,1 кг.

2  КОМПЛЕКТНОСТЬ

| Обозначение документа | Наименование и условное обозначение | Коли- чество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 876-Сб/табл. 5ПМ.573.002-01 6ПМ.022.000 ФАКС.411221.001 5ПМ.573.002-01 АКИ8.634.013 АКИ8.634.018 ФАКС.758412.001 2В4.470.000 2В8.652.957 2В8.946.179 АКИ8.683.006 АКи8.683.007 ФАКС.411221.001ПС ФАКС.411221.001РЭ | Комплект указателя Указатель давления Штепсель ШПЛМ-3 Кольцо крепежное Комплект приемника Приемник давления Штепсель ШПЛМ-3 Колпачок Колпачок Контргайка Комплект шланга Шланг гибкий ШГ-15 Штуцер Шайба Прокладка Прокладка Паспорт Руководство по эксплуатации | 1шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 4 шт. 1 шт. 1 шт. 1экз. 1экз. |  |

3 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Манометр электрический дистанционный ЭДМУ_________________ заводской номер

приемника_____________, указателя____________соответствует техническим условиям

ТУ 4212-014-25357401-2005 и признан годным для эксплуатации.

Дата изготовления___________________

Оттиски личных клейм лиц,

ответственных за приемку__________________________

4  ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

4.1 Изготовитель гарантирует соответствие манометров требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

4.2 Гарантийный срок эксплуатации 30 месяцев, в число которых входит 6 месяцев транспортировки и хранения па складах.

4.3 Юридический адрес изготовителя: 433700, Ульяновская обл.р.п.Базарный Сызган, ул.Новозаводская,1.

2  КОМПЛЕКТНОСТЬ

| Обозначение документа | Наименование и условное обозначение | Коли- чество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 876-Сб/табл. 5ПМ.573.002-01 6ПМ.022.000 ФАКС.411221.001 5ПМ.573.002-01 АКИ8.634.013 АКИ8.634.018 ФАКС.758412.001 2В4.470.000 2В8.652.957 2В8.946.179 АКИ8.683.006 АКи8.683.007 ФАКС.411221.001ПС ФАКС.411221.001РЭ | Комплект указателя Указатель давления Штепсель ШПЛМ-3 Кольцо крепежное Комплект приемника Приемник давления Штепсель ШПЛМ-3 Колпачок Колпачок Контргайка Комплект шланга Шланг гибкий ШГ-15 Штуцер Шайба Прокладка Прокладка Паспорт Руководство по эксплуатации | 1шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 4 шт. 1 шт. 1 шт. 1экз. 1экз. |  |

3 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Манометр электрический дистанционный ЭДМУ_________________ заводской номер

приемника_____________, указателя____________соответствует техническим условиям

ТУ 4212-014-25357401-2005 и признан годным для эксплуатации.

Дата изготовления___________________

Оттиски личных клейм лиц,

ответственных за приемку__________________________

4  ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

4.1 Изготовитель гарантирует соответствие манометров требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

4.2 Гарантийный срок эксплуатации 30 месяцев, в число которых входит 6 месяцев транспортировки и хранения па складах.

4.3 Юридический адрес изготовителя: 433700, Ульяновская обл.р.п.Базарный Сызган, ул.Новозаводская,1.

Рисунок 5 – Конструкция приемника:

1 – манометрическая пружина; 2 – тяга; 3 – механизм; 4 – колодка со щетками;

5 – потенциометр; 6 – возвратная пружина; 7 – контактная вилка

Рисунок 6 - Схема определения основной погрешности:

1 - указатель, 2 - приемник, 3 - образцовый манометр, А - к источнику давления

РОССИЯ

ЗАО "БАСБОР"

МАНОМЕТРЫ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДИСТАНЦИОННЫЕ ЭДМУ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ФАКС.411221.001 РЭ

1 НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Манометры электрические дистанционные ЭДМУ (в дальнейшем-манометры) предназначены для дистанционного контроля избыточного давления жидкостей в системах топливоподачи, смазки и охлаждения двигателей внутреннего сгорания, а также могут быть использованы в других системах, где требуется дистанционный контроль избыточного давления неагрессивных жидкостей и газов.

1.2 По устойчивости к воздействию температуры и влажности окружающего воздуха манометры соответствуют группе исполнения Д3 по ГОСТ 12997 и имеют  исполнение УХЛ или исполнение В, категорию размещения 3 по ГОСТ 15150, но для работы при температуре от минус 60 до плюс 75ºС для приемника и от минус 60 до плюс 60ºС для указателя.

1.3 По защищенности от воздействия окружающей среды указатель должен иметь степень защиты IP53, а приемник - IP55 по ГОСТ14254.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Верхний предел измерений манометров должен быть

0,6 (6) и 1,5 (15) МПа (кгс/см2).

2.3 Напряжение питания постоянного тока, В          27

2.4 Сила тока, потребляемая манометрами, не должна превышать 0,15 А.

2.5 Предел допускаемой основной погрешности, в % от верхнего

предела измерений ± 4.

2.6 При комплектовании манометров у потребителя из получаемых

раздельно приемников и указателей, предел допускаемой основной

погрешности манометра  ± 6 % от верхнего предела измерений.

2.7 Вариация показаний манометров не должна превышать абсолютного значения

предела допускаемой основной погрешности.

2.8 Длина соединительного кабеля между приемником и указателем по трассе не более 60 м.

2.9 Манометры должны быть устойчивы к воздействию вибрации с частотой

20 - 80 Гц с амплитудой не более 1мм при ускорении до 100 м/с2 - для приемников

и 15 м/с2 - для указателей.

2.10 Манометры должны выдерживать воздействие 2000 ударов с ускорением 100 м/с2

длительностью импульса 10 - 15 мс.

2.11 Масса манометров должна быть не более 1,1 кг.

2.12 Габаритные и присоединительные размеры указателя приведены на рисунке 1, приемника - на рисунке 2, шланга ШГ-15 - на рисунке 3.

Рисунок 3 - Габаритные и присоединительные размеры шланга ШГ - 15:

1 - шланг ШГ-15; 2 - штуцер; 3 - шайба

Длина шланга L выбирается из ряда 550, 650, 700, 800 мм.

Рисунок 4 - Электромонтажная схема соединения

Рисунок 1 - Габаритные и присоединительные размеры указателя

Рисунок 2 - Габаритные и присоединительные размеры приемника

3 УСТРОЙСТВО И РАБОТА МАНОМЕТРОВ

3.1 Манометры ЭДМУ состоят из указателя и проиемника давления, соединенных

проводом сечением не менее 0,35 мм2 по электромонтажной схеме изображенной

на рисунке 4.

3.2 Приемник давления при помощи гибкого шланга присоединяется к штуцеру в магистрали объекта, через отверстие которого давление подается в полость приемного узла.

3.3 Измеряемое давление пеpедается в манометpическую пpужину 1 (рисунок 5), вызывая пеpемещение ее незакpепленного конца. Пеpемещение конца манометpической пpужины чеpез тягу 2 и механизм 3 пеpедается  на  колодку со щетками 4, при этом

ее подвижный контакт (щетка) движется по потенциометру 5.

Обратный ход механизма при уменьшении давления обеспечивается возвратной пружиной  6.

Концы потенциометра и колодки со щетками соединены электрическими проводами с контактами вилки 7.

3.4 При перемещении щетки по потенциометру изменяется величина электрического сопротивления плеч моста, а, следовательно, и электрического тока, величина которого соответствует определенному значению измеряемого давления.

4 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

4.1 Пpи получении ящика с манометpами необходимо установить сохpанность таpы.

В случае ее повpеждения следует составить акт и обpатиться с pекламацией  к тpанспоpтной оpганизации.

4.2 При распаковке ящика необходимо:

а) остоpожно откpыть кpышку ящика (на кpышке имеется надпись"Веpх");

б) освободить манометpы от упаковочного матеpиала и пpотеpеть сухой тpяпкой;

в) осмотpеть манометpы снаpужи;

г) пpовеpить наличие пpинадлежностей в соответствии  с  pазделом  "Комплектность" паспоpта ФАКС.411221.001 РЭ;

д) все дефекты, обнаpуженные во вpемя pаспаковки, отмечаются в акте. Акт напpавляется оpганизации, поставившей манометpы.

5 УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 Монтаж и эксплуатация манометров должны производиться в соответствии с техническими требованиями, указанными в настоящем РЭ.

5.2 Источником опасности при монтаже и эксплуатации является измеряемая среда, находящаяся под давлением и электрический ток.

5.3 Устранение неисправностей (см.таблицу 1), присоединение и отсоединение манометров от магистрали должно производиться при отсутствии давления в магистрали и отсутствия тока в сети.

6 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

6.1 Указатель монтируется на приборном щитке с помощью крепежного кольца.

6.2 Крепежное кольцо крепится тремя винтами к приборному щитку. Вставленный в кольцо указатель затягивается специальным винтом, расположенным в замке крепежного кольца.

6.3 Приемник крепится на кронштейне с помощью гайки М18х1,5 в таком месте объекта, где вибрационная нагрузка не превышает значения по пункту 2.9.

6.4 Монтаж электропроводки ведется согласно электромонтажной схеме (см.рисунок 4) проводом сечением не менее 0,35 мм2, концы которого припаиваются

к гнездам штепселя ШПЛМ - 3.

При присоединении концов провода необходимо соблюдать нумерацию штырьков штепселя ШПЛМ - 3, обозначенную цифрами на колодке. Длина электропроводки до 15 м не влияет на показание манометра. Штепселя ШПЛМ - 3 с проводами подсоединяются к вилкам указателя и приемника.

6.5 После монтажа проверяют герметичность системы и правильность работы манометра. При включенном питании и отсутствии давления стрелка должна устанавливаться против нулевой отметки.

При выключенном питании стрелка должна ложиться на упор ниже нулевой отметки.

6.6 После проверки правильности установки накидные гайки трубопроводов и штепсельных разъемов, а также гайки приемников необходимо законтрить.

7 ПОРЯДОК РАБОТЫ

7.1 Периодически в процессе эксплуатации необходимо следить за герметичностью всех соединений подводящей линии измеряемого давления.

8 МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ПРОВЕРКИ

8.1 Манометры должны подвергаться периодической проверке не реже одного раза в год.

8.2 Операции и средства проверки

8.2.1 При проведении проверки должны выполняться операции, указанные ниже:

а) визуальный контроль;

б) определение основной погрешности и вариации показаний;

в) проверка положения стрелки при отсутствии давления при выключенном и включенном питании;

г) проверка сопротивления изоляции электрических элементов приемника и указа-теля.

8.2.2 Для проверки манометров должны применяться следующие средства:

а) манометры образцовые, класс точности 0,4;

б) источник постоянного тока напряжением 27 В;

в) мегомметр.

8.3 Условия проверки

8.3.1 При проведении проверки необходимо соблюдать следующие условия:

а) температура окружающего воздуха (23±5)°С;

б) относительная влажность от 30 до 80 % ;

в) атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа;

г) механические воздействия практически должны отсутствовать.

8.4 Проведение проверки

8.4.1 Проверяемые манометры не должен иметь повреждений и дефектов, ухудшающих его внешний вид и препятствующих его применению.

8.4.2 Определение основной погрешности и вариации показаний.

Собрать схему по рисунку 6 и включить питание. Плавно повышая давление в приемнике до значений, соответствующих оцифрованным отметкам указателя, определить соответствующие показания по образцовому манометру.

При давлении, равном верхнему пределу измерений, выдержать в течение 1 минуты и, плавно понижая давление, определить показания на тех же отметках с обратного хода.

8.4.3 Погрешность следует определять как разность между показанием указателя и образцового манометра.

8.4.4 Вариацию показаний определяют как разность показаний при прямом и обратном ходе на одной и той же отметке шкалы.

8.4.5 Сопротивление изоляции электрических элементов приемника и указателя определяется мегомметром, один конец которого присоединяется к любому контакту вилки соединителя, а другой - к неизолированной части корпуса.

9 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

9.1 Перечень наиболее часто встречающихся или возможных неисправностей

указан в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование неисправности | Вероятная причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| 1. Негерметичность динами- ческой системы приемника 2. При включении в цепь электрического питания стрел- ка указателя не отходит от нижнего упора (при покачива- нии прибора стрелка отходит) 3. При включении в цепь электрического питания стрел- ка указателя прижата к нижне- му упору (при покачивании прибора стрелка не отходит) 4. При включении в цепь электрического питания стрел- ка указателя прижимается к верхнему упору | Недовернута накидная гайка с ниппелем на трубопроводе или шланге. Потеря контакта в цепи питания (гнездо 3) штеп- селя ШПЛМ-3. Разрыв щеточного контакта в приемнике. Перепутана полярность проводов, подводящих питание. Потеря контакта в гнезде 2 штепселя ШПЛМ-3 Потеря контакта в гнезде 1 штепселя ШПЛМ-3 | Довернуть накидную гайку Проверить линию питания провода 3 и устранить дефект. Проверить линию провод- ки контакта 2 и устранить дефект. Проверить линию провод- ки контакта 1 и устранить дефект. |

10 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

10.1 Упакованные манометры должны выдерживать транспортирование любым видом транспорта на любое расстояние при температуре окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50°С и относительной влажности до 98 %, в том числе самолетом в отапливаемых и герметизированных отсеках.

10.2 Условия хранения манометров должны соответствовать условиям хранения 4 ГОСТ15150.